Адреса бетонных заводов:

БЗ «на Шоссе» г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 320б корпус 2. Тел. 271-04-08

БЗ «у Чусовского моста» трасса Пермь-Березники, отворот на д. Бобки. Тел. 203-07-88

БЗ «в Краснокамске» г. Краснокамск, ул. Спортивная 10. Тел. 203-06-88

E-mail: mailto:vegabeton@mail.ru

Сайт: www.vega-beton.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

|  | БЕТОНЫ Метод определения водопоглощения | ГОСТ |
| --- | --- | --- |
|  | Concretes. Method of determination of water absorption | 12730.3-78 |  |
|  |  | Дата введения 01.01.80 |  |

Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов на гидравлических вяжущих и устанавливает метод определения водопоглощения путем испытания образцов.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.  Общие  требования  к  методу определения  водопоглощения бетонов  - по  ГОСТ

12730.0.

- АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для проведения испытания применяют:

— весы лабораторные по ГОСТ 24104 или весы настольные по ГОСТ 23711;

— шкаф сушильный по ГОСТ 13474;

— емкость для насыщения образцов водой;

— проволочную щетку или абразивный камень.

- ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Водопоглощение определяют испытанием образцов. Размеры и количество образцов принимают по ГОСТ 12730.0.

3.2. Поверхность образцов очищают от пыли, грязи и следов смазки с помощью проволочной щетки или абразивного камня.

3.3. Испытание образцов проводят в состоянии естественной влажности или высушенных до постоянной массы.

3.4. Сушку образцов производят по ГОСТ 12730.2.

- ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Образцы помещают в емкость, наполненную водой с таким расчетом, чтобы уровень воды в емкости был выше верхнего уровня уложенных образцов примерно на 50 мм.

Образцы укладывают на прокладки так, чтобы высота образца была минимальной (призмы и цилиндры укладывают на бок).

Температура воды в емкости должна быть (20 ± 2) °С.

4.2. Образцы взвешивают через каждые 24 ч водопоглощения на обычных или гидростатических весах с погрешностью не более 0,1 %.

При взвешивании на обычных весах образцы, вынутые из воды, предварительно вытирают отжатой влажной тканью. Массу воды, вытекшую из пор образца на чашку весов, следует включать в массу насыщенного образца.

4.3. Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1 %.

4.4. Образцы, испытываемые в состоянии естественной влажности, после окончания процесса водонасыщения высушивают до постоянной массы по ГОСТ 12730.2.

4.5. Водопоглощение бетона определяют также методом кипячения образцов в случае, когда это предусмотрено стандартами (техническими условиями) на сборные бетонные и железобетонные изделия или рабочими чертежами на монолитные бетонные и железобетонные конструкции по приложению к настоящему стандарту.

- ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Водопоглощение бетона отдельного образца по массе Wм в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле

| W  mc  mв 100, |  |  |
| --- | --- | --- |
| м | mc | (1) |  |

где mc — масса высушенного образца, г;

mв — масса водонасыщенного образца, г.

5.2. Водопоглощение бетона отдельного образца по объему Wо в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле

| W  Wм о , |  |  |
| --- | --- | --- |
| o | в | (2) |  |

где о — плотность сухого бетона, кг/м3;

в — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

5.3. Водопоглощение бетона серий образцов определяют как среднее арифметическое значение результатов испытаний отдельных образцов в серии.

5.4. В журнале, в который заносят результаты испытаний, должны быть предусмотрены следующие графы:

— маркировка образцов;

— возраст бетона и дата испытаний;

— водопоглощение бетона образцов;

— водопоглощение бетона серии образцов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ КИПЯЧЕНИИ

- Для определения водопоглощения образцы кипятят в сосуде с водой. Объем воды должен не менее чем в два раз превышать объем установленных в нем образцов.

- Уровень воды в сосуде должен быть выше поверхности образцов не менее чем на 50

мм.

- После каждых 4 ч кипячения образцы охлаждают в воде до температуры (20 ± 5) °С, отбирают влажной отжатой тканью и взвешивают.

- Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1 %.

- Водопоглощение бетона при кипячении по массе Wм,кип в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле

| W |  | mкип  mc | 100 , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м,кип |  | mc | (1) |  |

где mкип — масса образца после кипячения, г;

тс — масса сухого образца, г.

- Водопоглощение бетона при кипячении по объему Wо,кип в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле

| W |  | Wм,кип о | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о,кип |  | в | (2) |  |

где о — плотность сухого бетона, г/см3;

в — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН

Государственным комитетом СССР по делам строительства, Министерством промышленности строительных материалов СССР, Министерством энергетики и электрификации СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

- И. Бруссер, канд. техн. наук (руководитель темы); Л. А. Малинина, д-р. техн. наук; А. Т. Баранов, канд. техн. наук, Г. А. Бужевич, канд. техн. наук; Л. И. Карпикова, канд. техн. наук; Т. А. Ухова, канд. техн. наук; Ю. А. Саввина, канд. техн. наук; Ю. А. Белов; В. Л. Рубецкой; Н. В. Мякошин; Б. Г. Довжик, канд.

техн. наук; В. А. Пискарев, канд. техн. наук; Г. Я. Амханицкий, канд. техн. наук;

С. Н. Левин, канд. техн. наук; Е. Н. Леонтиев, канд. техн. наук; В. Н. Тарасова, канд. техн. наук; Л. И. Левин; В. А. Дорф, канд. техн. наук; Ю. Г. Хаютин, канд.

техн. наук; В. Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц. Г. Гинзбург, канд. техн. наук; Р. Е. Литвинова, канд. хим. наук; А. Г. Малиновский

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.12.78 № 242

- ВЗАМЕН ГОСТ 12730-67 в части определения водопоглощения

- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка |  |  |  | Номер пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 12730.0-78 | 1.1, 3.1 |  |
|  | ГОСТ 12730.2-78 | 3.4, 4.4 |  |
|  | ГОСТ 24104-88 |  | 2.1 |  |  |  |
|  | ГОСТ 29329-92 | 2.1 |  |  |  |
|  | ОСТ 16.0.801.397-87 | 2.1 |  |  |  |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1994 г.